Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej                	                         			ZP.26.2.2026
Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu 

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni podologicznej i sterylizacji w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa urządzeń podologicznych

	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Ilość sztuk
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Aparat do kriochirurgii
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Urządzenie do precyzyjnej, punktowej krioterapii 
· usuwanie zmian skórnych typu brodawki wirusowe, włókniaki, plamy za pomocą krioterapii
· ciągły, bezpośredni natrysk ciekłym podtlenkiem azotu
· temperatura N2O -89 °C (+/- 5) 
· stała temperatura zamrażania w trakcie całego zabiegu
· możliwość pracy ciągłej do 5 minut
· łatwy sposób wyzwalania natrysku podtlenku azotu N2O
· Obudowa i elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości i dezynfekcji zgodnie z wymogami medycznymi.
· Urządzenie odporne na warunki pracy w gabinetach podologicznych.
· Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej, oznakowany znakiem CE.

	6
	

	2
	Elektrokoagulatory
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· urządzenie medyczne do zabiegów elektrokoagulacji.
· urządzenie z technologią pozwalającą na  likwidowanie narośli, brodawek, tzw. kurzajek, brodawek łojotokowych czy prosaków za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości
· możliwość regulacji intensywności – minimum 10 poziomów
· moc minimalna 10 W
· częstotliwość impulsów 4Hz 
· czas pracy do 30 minut 
· Obudowa wykonana z trwałych materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z wymogami medycznymi.
· Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE.
· Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca stabilność i komfort operatora podczas zabiegów.
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	3
	Zestaw do leczenia grzybicy (laser)
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· urządzenie z certyfikatem medycznym
· technologia niszcząca wszystkie bakterie gram dodatnie i gram ujemne, w tym te oporne na antybiotyki i mykotyki.
· urządzenie wykorzystujące technologię fotodynamiczną o mocy minimum 10W do leczenia grzybicy paznokci
· terapia bezbolesna i nie powodująca uszkodzenia tkanek
· minimum jeden aplikator światła o średnicy minimum 10 mm
· możliwość wykonywania terapii u diabetyków oraz kobiet w okresie ciąży
· aplikator wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji w autoklawie
· żywotność urządzenia minimum 20 000 roboczogodzin
· w zestawie statyw umożliwiający mocowanie urządzenia podczas zabiegu 
· w zestawie wszystkie dedykowane przez producenta akcesoria, żele i produkty niezbędne do wykonywania pełnowartościowego zabiegu
· urządzenie dostarczane wraz z futerałem/etui
· oryginalny zestaw terapeutyczny przeznaczony do miejscowego leczenia grzybicy paznokci.
· Preparaty w opakowaniach fabrycznych, z etykietami, instrukcją stosowania i terminem ważności zgodnym z wymaganiami.
· Składniki lecznicze o stężeniu i parametrach klinicznie uzasadnionych do stosowania w leczeniu zmian grzybiczych paznokci – zgodne z obowiązującymi wytycznymi i normami terapeutycznymi.
· Odpowiednio zabezpieczone opakowania, chroniące zawartość przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami w transporcie.
· Dokumentacja techniczna i ulotka użytkownika dołączona do zestawu.
· Produkt dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i oznakowany znakiem CE lub innymi wymaganymi oznaczeniami, jeżeli producent określił go jako wyrób medyczny.
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	4
	Tip-therm
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do badania czucia temperatury skóry (różnicowania bodźców ciepło/zimno) w badaniach neurologicznych i przesiewowych.
· Wykonany z dwóch materiałów o różnym przewodnictwie cieplnym:
   • końcówka z tworzywa sztucznego (odczucie ciepła),
   • końcówka metalowa (odczucie zimna).
· Działanie niewymagające zasilania ani dodatkowych źródeł energii – wykorzystujące naturalne właściwości przewodnictwa cieplnego materiałów.
· Przeznaczony do szybkiej diagnostyki zaburzeń czucia temperatury, w szczególności w kierunku neuropatii obwodowej (np. neuropatii cukrzycowej).
· Konstrukcja kompaktowa, lekka, ergonomiczna, umożliwiająca łatwą dezynfekcję i utrzymanie w czystości.
· Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE (oznakowanie CE).
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	5
	Neuropen
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do badania czucia bólu (nakłucia) oraz czucia dotyku w badaniach neurologicznych i przesiewowych.
· zestaw składający się z sondy oraz zestawu 5 włókien monofilamentowych długości min. 12 cm oraz kart badania stóp
· Umożliwiający ocenę czucia ochronnego oraz wczesne wykrywanie neuropatii obwodowej, w szczególności neuropatii cukrzycowej.
· Konstrukcja umożliwiająca szybkie i bezpieczne przełączanie pomiędzy końcówkami badawczymi.
· Ergonomiczna, lekka obudowa zapewniająca wygodę użytkowania w warunkach ambulatoryjnych i gabinetowych.
· Możliwość dezynfekcji elementów wielorazowych zgodnie z zaleceniami producenta.
· Urządzenie niewymagające zasilania elektrycznego, baterii ani podłączenia do sieci – działające mechanicznie.
· Niewymagające instalacji, kalibracji ani dodatkowego osprzętu elektrycznego.
· Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE.
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	6
	Kamerton 128 Hz
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· Stroik neurologiczny przeznaczony do badania czucia wibracji w diagnostyce neurologicznej.
· Częstotliwość drgań 128 Hz (standardowa do badania czucia wibracyjnego) lub równoważna stosowana w diagnostyce neurologicznej.
· Wykonany z wysokiej jakości stali medycznej lub stopu aluminium zapewniającego trwałość i stabilność częstotliwości drgań.
· Wyposażony w ergonomiczną stopkę umożliwiającą wygodne przykładanie do badanej powierzchni ciała.
· Oznaczenie częstotliwości trwale naniesione na powierzchni stroika.
· Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję.
· Urządzenie niewymagające zasilania elektrycznego, baterii ani podłączenia do sieci – działające mechanicznie.
· Niewymagające instalacji, kalibracji ani dodatkowego osprzętu elektrycznego.
· Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE.
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	7
	Lampa-lupa
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· lampa ledowa typu lupa na metalowym statywie minimum czteroramiennym, 
· konstrukcja statywu umożliwiająca zmianę wysokości, kąta położenia lampy
· statyw wyposażony w minimum 4 kółka
· moc refrakcyjna 5 dioptrii
· możliwość regulacji natężenia światła
· wyposażona w szkło antyrefleksyjne
· minimalna moc 25W (+/- 1)
· Produkcja zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i jakości; wyrób dopuszczony do obrotu na terenie UE, oznakowany znakiem CE.
	9
	



Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)





Część II – dostawa drobnego wyposażenia do sterylizacji
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Ilość sztuk
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Zestaw opatrunków
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
·  Nowe, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana
W skład zestawu wchodzą:
a) Kompresy niejałowe 5x5 cm – 10 op.
· Wykonane z wysokiej jakości materiału gazowego o nitkowości 13 i 8-warstwowej strukturze zapewniającej odpowiednią chłonność i wytrzymałość.
· Wymiar pojedynczego kompresu co najmniej 5 × 5 cm, w opakowaniu 100 szt.
· Kompresy przeznaczone do użytku medycznego jako materiał pomocniczy przy opatrywaniu ran, osłanianiu zmian skórnych oraz przy czynnościach pielęgnacyjnych i diagnostycznych.
· Produkt niejałowy
· Charakteryzujące się wysoką chłonnością, dobrą wytrzymałością mechaniczną oraz równomierną strukturą splotów włókien.
· Produkt zapakowany w opakowania chroniące przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i magazynowania.
· Możliwość łatwego odrywania/oddzielania pojedynczych kompresów bez naruszenia jakości pozostałych.
· Produkt zgodny z obowiązującymi normami wyrobów pomocniczych w opiece medycznej i pielęgnacyjnej, dopuszczony do obrotu na terenie UE
b) Przylepiec elastyczny 10 cm x 10 m hipoalergiczny – 3 szt.
· przylepiec elastyczny w rolce o szerokości 10 cm i długości 10 m.
· Produkt hipoalergiczny, przeznaczony do kontaktu ze skórą, minimalizujący ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych
· wykonany z elastycznego materiału zapewniającego dobrą przyczepność, jednocześnie pozwalającego na ruch i rozciąganie bez odklejania.
· Wysoka siła adhezji gwarantująca stabilne mocowanie opatrunków bez konieczności stosowania dodatkowych stabilizatorów.
· Dobra oddychalność materiału, zmniejszająca ryzyko maceracji skóry pod opatrunkiem.
· Produkt łatwy w aplikacji i odrywaniu, umożliwiający precyzyjne dopasowanie długości bez konieczności stosowania nożyczek (np. odrywanie wzdłuż perforacji).
· Odporność na wilgoć i rozciąganie w trakcie normalnego użytkowania medycznego.
· Produkt zapakowany fabrycznie w rolkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas transportu oraz magazynowania.
· Kompatybilność z normami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej oraz dopuszczenie do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE.
c) Przylepiec elastyczny 5 cm x 10 m hipoalergiczny – 3 szt.
· przylepiec elastyczny w rolce o szerokości 5 cm i długości 10 m.
· Produkt hipoalergiczny, przeznaczony do kontaktu ze skórą, minimalizujący ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych u pacjentów.
· Przylepiec wykonany z wysokiej jakości elastycznego materiału zapewniającego dobrą przyczepność do skóry, jednocześnie umożliwiającego ruch i rozciąganie bez odklejania się.
· Wysoka siła adhezji zapewniająca stabilne mocowanie opatrunków, rur, cewników i innych pomocniczych elementów bez konieczności stosowania dodatkowych stabilizatorów.
· Materiał o dobrej oddychalności, zmniejszający ryzyko maceracji skóry pod opatrunkiem.
· Łatwy w aplikacji i odrywaniu, umożliwiający precyzyjne dopasowanie długości przylepca do potrzeb zabiegowych lub opatrunkowych.
· Odporność na wilgoć i rozciąganie w trakcie normalnego użytkowania medycznego.
· Produkt fabrycznie zapakowany w rolkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w transporcie oraz magazynowaniu.
· Kompatybilny z obowiązującymi normami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej oraz dopuszczony do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE
· Produkt odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz w opiece domowej.
d) Opatrunek PVP-I 5x5 cm – 2 op.
· oryginalny opatrunek medyczny w wymiarze 5 × 5 cm.
· Opatrunek nasączony PVP-I (poliwinylopirolidon jodowany) – substancją o działaniu antyseptycznym i szerokim spektrum biobójczym, skutecznie ograniczającą rozwój bakterii, grzybów i innych patogenów na powierzchni rany.
· Wymiary pojedynczego opatrunku: 5 cm × 5 cm lub równoważne zgodne z wymaganiami zamówienia.
· Struktura opatrunku zapewniająca odpowiednią chłonność i kontakt substancji czynnej z powierzchnią rany.
· Odpowiedni do stosowania w leczeniu i zabezpieczaniu ran przewlekłych, oparzeń, otarć, zmian po zabiegach chirurgicznych i innych ran wymagających ochrony antyseptycznej.
· Pojedyncze opatrunki pakowane indywidualnie lub w opakowaniach zbiorczych zabezpieczonych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
· Produkt sterylny
· Łatwy w aplikacji na ranę i stabilny po założeniu, z możliwością zabezpieczenia dodatkowym bandażem lub przylepcem.
· Kompatybilny z obowiązującymi normami wyrobów medycznych oraz dopuszczony do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE.
· Produkt odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, gabinetowych i w opiece domowej
e) Bandaż elastyczny typu Peha-haft 6cm x 4m – 5 szt.
· bandaż elastyczny typu Peha-haft o szerokości 6 cm i długości 4 m.
· Bandaż przewlekany z elastycznych włókien zapewniający odpowiednią kompresję i stabilność dla kończyn, stawów oraz opatrunków.
· Produkt wyposażony w warstwę samoprzyczepną bez konieczności stosowania klamer, agrafek lub innego mocowania.
· Elastyczny materiał bandaża umożliwiający dopasowanie do kształtu ciała, komfort użytkowania oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie.
· Wysoka przyczepność do własnej struktury, stabilne trzymanie na miejscu w trakcie normalnej aktywności pacjenta.
· Materiał o dobrej przewiewności, zapewniający komfort termiczny oraz minimalizujący ryzyko podrażnienia skóry.
· Produkt fabrycznie zapakowany i zabezpieczony przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas transportu oraz magazynowania.
· zgodny z wymaganiami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej.
· Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE
· Odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz domowej opieki zdrowotnej
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	2
	Wanna dezynfekcyjna z koszem perforowanym
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana
· Wanienka na instrumenty wykonana z wytrzymałego materiału, przeznaczona do dezynfekcji, mycia i przechowywania narzędzi medycznych oraz endoskopów.
· Wanienka składająca się z postawy, pokrywy z blokadą/zamkiem oraz sitka/wkładki.
· Objętość min. 3 litry max. 5 litrów
· Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE
· Wyrób z certyfikatem medycznym
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	3
	Metkownica trzyrzędowa + etykieta do metkownicy
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana
· Metkownica do znakowania pakietów sterylizacyjnych. 
· W zestawie minimum 1000 szt. etykiet.
· Metkownica umożliwia ustawienie: daty sterylizacji, daty ważności, numeru partii, numeru osoby wydającej
· Możliwość szybkiego naklejania samoprzylepnych etykiet.
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	4
	Pojemnik na odpady
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· automatyczne otwieranie i zamykanie klapy
· czujnik ruchu z diodami LED o zasięgu 30 cm
· wyjmowany pojemnik z poręcznym uchwytem
· zasilanie bateriami niewymagające podłączenia do gniazdka
· obudowa z tworzywa wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu (np. ze stali węglowej)
· pojemność min. 50 L
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	5
	Stojak mobilny do papieru opakowaniowego
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· mobilny stojak do zamocowania folii w rolce/papieru opakowaniowego o standardowych wymiarach
· wysokość stojaka 80 cm (+/- 2 cm)
· wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie po różnych rodzajach podłogi
· system umożliwiający precyzyjne odcinanie folii/papieru
· konstrukcja stojaka malowana proszkowo lub ocynkowana\
· waga stojaka maksymalnie 10 kg
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	6
	Zestaw 4 tac sterylizacyjnych z siatki drucianej
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· zestaw zróżnicowanych wielkością  metalowych koszy perforowanych przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie do 134°.
· w skład każdego zestawu wchodzić musi minimum 4 zróżnicowanych rozmiarem koszy przeznaczonych do sterylizacji narzędzi drobnych, ostrych, lub narzędzi o nieregularnych kształtach.
· wysokiej jakości stal nierdzewna, bez ostrych krawędzi/brzegów które mogłyby uszkadzać rękawy sterylizacyjne
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	7
	Taca sterylizacyjna z blachy ze stali nierdzewnej
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· Profesjonalna taca ze stali nierdzewnej na narzędzia chirurgiczne, stomatologiczne oraz kosmetyczne.
· Posiada gładką powierzchnię, 
· Taca do sterylizacji narzędzi medycznych
· wymiary: 25x15x2 cm (+/- 1 cm)
· uniwersalna tacka do autoklawu i sterylizacji narzędzi (wielokrotnego użytku)
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	8
	Zestaw narzędzi chirurgicznych
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
W skład zestawu wchodzi:
a) Tacka metalowa na instrumenty – 1 szt.
b) Pęseta anatomiczna 16 cm – 1 szt.
c) Pęseta chirurgiczną ząbki 1:2 16 cm – 1 szt.
d) Nożyczki chirurgiczne tępo-ostre zagięte 13 cm – 1 szt.
e) Uchwyt do skalpela płaski nr 3, ze skalą – 1 szt.
f) Nożyczki proste 115 cm – 1 szt.
g) Kleszcze medyczne naczyniowe proste 12,5 cm – 1 szt.
h) Igłotrzymacz 16 cm – 1 szt.
· Wszystkie instrumenty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
· certyfikowane CE, ISO
· Spełniają wszystkie wymogi dla procedur sterylizacji oraz jakości według zarządzeń gabinetów i placówek medycyny estetycznej. 
· Sterylizacja w autoklawie do 134°. 
· Produkty wielokrotnego użytku
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Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa urządzeń do sterylizacji

	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Ilość sztuk
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Autoklaw
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· autoklaw o pojemności 8 litrów, do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów oraz ich suszenia
· klasa medyczna B
· z wbudowaną drukarką termiczną (bez konieczności używania tuszu)
· minimum 5 zróżnicowanych programów sterylizacyjnych
· czytelny wyświetlacz typu LED wyświetlający aktualne parametry pracy w tym czas, temperaturę i ciśnienie
· wbudowane zbiorniki na czystą i brudną wodę z możliwością odpływu
· komora ze stali nierdzewnej
· system zabezpieczający/blokada drzwi 
· w zestawie filtr antybakteryjny
	1
	

	2
	Myjka narzędziowa ultradźwiękowa
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· myjka o pojemności minimum 3,5 litra
· częstotliwość ultradźwięków minimum 40 kHz
· moc ultradźwięków 60W (+/-3)
· urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego
· temperatura grzania 60℃ (+/-3)
· wyposażona w perforowany wkład/sitko
· wyłącznik czasowy umożliwiający automatyczne wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia
· przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni.
· Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
	1
	

	3
	Luminometr
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· urządzenie przeznaczone do monitorowania i oceny ogólnego stanu higieny powierzchni
· urządzenie gwarantujące precyzyjny pomiar,  metodą  enzymatycznego  rozkładu  ATP i bioluminescencji
· urządzenie dostarczane w wraz z ładowarką/zasilaczem, etui/futerałem, zestawem wymazówek (minimum 30 szt), oraz nośnikiem do zapisywania danych
· zakres pomiarowy: 0 – 9999 RLU w czasie maksymalnie 15 sekund
· czytelny wyświetlacz 
· pamięć: do 2000 pomiarów 
· możliwość zapisania do 100 progów (limitów)
· funkcja autotestu po uruchomieniu
· alarm przekroczenia wartości granicznej
· gniazdo USB/C umożliwiające przesyłanie wyników do komputera
	1
	

	4
	Zgrzewarka rotacyjna
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana
· zgrzewarka służąca do przygotowania pakietów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji narzędzi w autoklawie
· szerokości zgrzewu minimum 12mm
· możliwość zamykania gotowych opakowań, torebek do sterylizacji oraz rękawów w rolkach o różnych szerokościach 
· równomierny docisk na całej długości zgrzewu
· system umożliwiający precyzyjne odcinanie rękawa
· elektronicznie sterowany element grzejny
· regulacja temperatury elementu grzejnego od min 90℃ do 200℃
· automatyczne przejście w stan oczekiwania podczas przerwy w pracy
· konstrukcja metalowa
	1
	



Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część IV – dostawa opakowań i płynów do sterylizacji

	Lp
	Nazwa sprzętu
	Specyfikacja sprzętu
	Ilość sztuk
	Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru

	1
	Zestaw rękawów papierowo-foliowych
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· 1x 100mmx200m 
· 1x 150mmx200m 
· 1x 200mmx200m
	1
	

	2
	Zestaw rękawów papierowo-foliowych z fałdą
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany
· 1x 15cm x 5cm x 100m
· 1x 20cm x 5cm x 100m
	1
	

	3
	Rękaw sterylizacyjny włókninowo-foliowy
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· 25cm x 100m
	1
	

	4
	Rękaw do sterylizacji plazmowej
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· 7.5cm x 100m
	1
	

	5
	Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi
	Parametry nie gorsze niż lub równoważne:
· Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane
· pojemność min. 400ml
· Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi chirurgicznych
· Wyrób medyczny
· Do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych
· zawierający biały olej o wysokiej czystości,
· przeznaczony do bezpośredniego smarowania narzędzi chirurgicznych po ich maszynowej dekontaminacji, 
· nie pozostawia osadów,
· nie zawiera chlorofluorowęglowodorów,
· bezpieczny toksykologicznie.
· Produkt spełniający wymagania dot. wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC.
	7
	



Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)
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