Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznik do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni podologicznej i sterylizacji w ramach projektu AKTYWNA SZKOŁA 3

Część I – dostawa urządzeń podologicznych

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do kriochirurgii | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Urządzenie do precyzyjnej, punktowej krioterapii - usuwanie zmian skórnych typu brodawki wirusowe, włókniaki, plamy za pomocą krioterapii - ciągły, bezpośredni natrysk ciekłym podtlenkiem azotu - temperatura N2O -89 °C (+/- 5) - stała temperatura zamrażania w trakcie całego zabiegu - możliwość pracy ciągłej do 5 minut - łatwy sposób wyzwalania natrysku podtlenku azotu N2O - Obudowa i elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości i dezynfekcji zgodnie z wymogami medycznymi. - Urządzenie odporne na warunki pracy w gabinetach podologicznych. - Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej, oznakowany znakiem CE. | 6 |  |
| 2 | Elektrokoagulatory | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - urządzenie medyczne do zabiegów elektrokoagulacji. - urządzenie z technologią pozwalającą na likwidowanie narośli, brodawek, tzw. kurzajek, brodawek łojotokowych czy prosaków za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości - możliwość regulacji intensywności – minimum 10 poziomów - moc minimalna 10 W - częstotliwość impulsów 4Hz - czas pracy do 30 minut - Obudowa wykonana z trwałych materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję zgodnie z wymogami medycznymi. - Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE. - Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca stabilność i komfort operatora podczas zabiegów. | 11 |  |
| 3 | Zestaw do leczenia grzybicy (laser) | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - urządzenie z certyfikatem medycznym - technologia niszcząca wszystkie bakterie gram dodatnie i gram ujemne, w tym te oporne na antybiotyki i mykotyki. - urządzenie wykorzystujące technologię fotodynamiczną o mocy minimum 10W do leczenia grzybicy paznokci - terapia bezbolesna i nie powodująca uszkodzenia tkanek - minimum jeden aplikator światła o średnicy minimum 10 mm - możliwość wykonywania terapii u diabetyków oraz kobiet w okresie ciąży - aplikator wielokrotnego użytku, możliwość sterylizacji w autoklawie - żywotność urządzenia minimum 20 000 roboczogodzin - w zestawie statyw umożliwiający mocowanie urządzenia podczas zabiegu - w zestawie wszystkie dedykowane przez producenta akcesoria, żele i produkty niezbędne do wykonywania pełnowartościowego zabiegu - urządzenie dostarczane wraz z futerałem/etui - oryginalny zestaw terapeutyczny przeznaczony do miejscowego leczenia grzybicy paznokci. - Preparaty w opakowaniach fabrycznych, z etykietami, instrukcją stosowania i terminem ważności zgodnym z wymaganiami. - Składniki lecznicze o stężeniu i parametrach klinicznie uzasadnionych do stosowania w leczeniu zmian grzybiczych paznokci – zgodne z obowiązującymi wytycznymi i normami terapeutycznymi. - Odpowiednio zabezpieczone opakowania, chroniące zawartość przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami w transporcie. - Dokumentacja techniczna i ulotka użytkownika dołączona do zestawu. - Produkt dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami UE i oznakowany znakiem CE lub innymi wymaganymi oznaczeniami, jeżeli producent określił go jako wyrób medyczny. | 1 |  |
| 4 | Tip-therm | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do badania czucia temperatury skóry (różnicowania bodźców ciepło/zimno) w badaniach neurologicznych i przesiewowych. - Wykonany z dwóch materiałów o różnym przewodnictwie cieplnym: • końcówka z tworzywa sztucznego (odczucie ciepła), • końcówka metalowa (odczucie zimna). - Działanie niewymagające zasilania ani dodatkowych źródeł energii – wykorzystujące naturalne właściwości przewodnictwa cieplnego materiałów. - Przeznaczony do szybkiej diagnostyki zaburzeń czucia temperatury, w szczególności w kierunku neuropatii obwodowej (np. neuropatii cukrzycowej). - Konstrukcja kompaktowa, lekka, ergonomiczna, umożliwiająca łatwą dezynfekcję i utrzymanie w czystości. - Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE (oznakowanie CE). | 5 |  |
| 5 | Neuropen | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - Przyrząd diagnostyczny przeznaczony do badania czucia bólu (nakłucia) oraz czucia dotyku w badaniach neurologicznych i przesiewowych. - zestaw składający się z sondy oraz zestawu 5 włókien monofilamentowych długości min. 12 cm oraz kart badania stóp - Umożliwiający ocenę czucia ochronnego oraz wczesne wykrywanie neuropatii obwodowej, w szczególności neuropatii cukrzycowej. - Konstrukcja umożliwiająca szybkie i bezpieczne przełączanie pomiędzy końcówkami badawczymi. - Ergonomiczna, lekka obudowa zapewniająca wygodę użytkowania w warunkach ambulatoryjnych i gabinetowych. - Możliwość dezynfekcji elementów wielorazowych zgodnie z zaleceniami producenta. - Urządzenie niewymagające zasilania elektrycznego, baterii ani podłączenia do sieci – działające mechanicznie. - Niewymagające instalacji, kalibracji ani dodatkowego osprzętu elektrycznego. - Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE. | 5 |  |
| 6 | Kamerton 128 Hz | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Stroik neurologiczny przeznaczony do badania czucia wibracji w diagnostyce neurologicznej. - Częstotliwość drgań 128 Hz (standardowa do badania czucia wibracyjnego) lub równoważna stosowana w diagnostyce neurologicznej. - Wykonany z wysokiej jakości stali medycznej lub stopu aluminium zapewniającego trwałość i stabilność częstotliwości drgań. - Wyposażony w ergonomiczną stopkę umożliwiającą wygodne przykładanie do badanej powierzchni ciała. - Oznaczenie częstotliwości trwale naniesione na powierzchni stroika. - Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości i dezynfekcję. - Urządzenie niewymagające zasilania elektrycznego, baterii ani podłączenia do sieci – działające mechanicznie. - Niewymagające instalacji, kalibracji ani dodatkowego osprzętu elektrycznego. - Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE, oznakowany znakiem CE. | 5 |  |
| 7 | Lampa-lupa | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - lampa ledowa typu lupa na metalowym statywie minimum czteroramiennym, - konstrukcja statywu umożliwiająca zmianę wysokości, kąta położenia lampy - statyw wyposażony w minimum 4 kółka - moc refrakcyjna 5 dioptrii - możliwość regulacji natężenia światła - wyposażona w szkło antyrefleksyjne - minimalna moc 25W (+/- 1) - Produkcja zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i jakości; wyrób dopuszczony do obrotu na terenie UE, oznakowany znakiem CE. | 9 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część II – dostawa drobnego wyposażenia do sterylizacji

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw opatrunków | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana W skład zestawu wchodzą: - Kompresy niejałowe 5x5 cm – 10 op. - Wykonane z wysokiej jakości materiału gazowego o nitkowości 13 i 8-warstwowej strukturze zapewniającej odpowiednią chłonność i wytrzymałość. - Wymiar pojedynczego kompresu co najmniej 5 × 5 cm, w opakowaniu 100 szt. - Kompresy przeznaczone do użytku medycznego jako materiał pomocniczy przy opatrywaniu ran, osłanianiu zmian skórnych oraz przy czynnościach pielęgnacyjnych i diagnostycznych. - Produkt niejałowy - Charakteryzujące się wysoką chłonnością, dobrą wytrzymałością mechaniczną oraz równomierną strukturą splotów włókien. - Produkt zapakowany w opakowania chroniące przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i magazynowania. - Możliwość łatwego odrywania/oddzielania pojedynczych kompresów bez naruszenia jakości pozostałych. - Produkt zgodny z obowiązującymi normami wyrobów pomocniczych w opiece medycznej i pielęgnacyjnej, dopuszczony do obrotu na terenie UE - Przylepiec elastyczny 10 cm x 10 m hipoalergiczny – 3 szt. - przylepiec elastyczny w rolce o szerokości 10 cm i długości 10 m. - Produkt hipoalergiczny, przeznaczony do kontaktu ze skórą, minimalizujący ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych - wykonany z elastycznego materiału zapewniającego dobrą przyczepność, jednocześnie pozwalającego na ruch i rozciąganie bez odklejania. - Wysoka siła adhezji gwarantująca stabilne mocowanie opatrunków bez konieczności stosowania dodatkowych stabilizatorów. - Dobra oddychalność materiału, zmniejszająca ryzyko maceracji skóry pod opatrunkiem. - Produkt łatwy w aplikacji i odrywaniu, umożliwiający precyzyjne dopasowanie długości bez konieczności stosowania nożyczek (np. odrywanie wzdłuż perforacji). - Odporność na wilgoć i rozciąganie w trakcie normalnego użytkowania medycznego. - Produkt zapakowany fabrycznie w rolkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas transportu oraz magazynowania. - Kompatybilność z normami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej oraz dopuszczenie do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE. - Przylepiec elastyczny 5 cm x 10 m hipoalergiczny – 3 szt. - przylepiec elastyczny w rolce o szerokości 5 cm i długości 10 m. - Produkt hipoalergiczny, przeznaczony do kontaktu ze skórą, minimalizujący ryzyko podrażnień i reakcji alergicznych u pacjentów. - Przylepiec wykonany z wysokiej jakości elastycznego materiału zapewniającego dobrą przyczepność do skóry, jednocześnie umożliwiającego ruch i rozciąganie bez odklejania się. - Wysoka siła adhezji zapewniająca stabilne mocowanie opatrunków, rur, cewników i innych pomocniczych elementów bez konieczności stosowania dodatkowych stabilizatorów. - Materiał o dobrej oddychalności, zmniejszający ryzyko maceracji skóry pod opatrunkiem. - Łatwy w aplikacji i odrywaniu, umożliwiający precyzyjne dopasowanie długości przylepca do potrzeb zabiegowych lub opatrunkowych. - Odporność na wilgoć i rozciąganie w trakcie normalnego użytkowania medycznego. - Produkt fabrycznie zapakowany w rolkę zabezpieczającą przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w transporcie oraz magazynowaniu. - Kompatybilny z obowiązującymi normami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej oraz dopuszczony do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE - Produkt odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz w opiece domowej. - Opatrunek PVP-I 5x5 cm – 2 op. - oryginalny opatrunek medyczny w wymiarze 5 × 5 cm. - Opatrunek nasączony PVP-I (poliwinylopirolidon jodowany) – substancją o działaniu antyseptycznym i szerokim spektrum biobójczym, skutecznie ograniczającą rozwój bakterii, grzybów i innych patogenów na powierzchni rany. - Wymiary pojedynczego opatrunku: 5 cm × 5 cm lub równoważne zgodne z wymaganiami zamówienia. - Struktura opatrunku zapewniająca odpowiednią chłonność i kontakt substancji czynnej z powierzchnią rany. - Odpowiedni do stosowania w leczeniu i zabezpieczaniu ran przewlekłych, oparzeń, otarć, zmian po zabiegach chirurgicznych i innych ran wymagających ochrony antyseptycznej. - Pojedyncze opatrunki pakowane indywidualnie lub w opakowaniach zbiorczych zabezpieczonych przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. - Produkt sterylny - Łatwy w aplikacji na ranę i stabilny po założeniu, z możliwością zabezpieczenia dodatkowym bandażem lub przylepcem. - Kompatybilny z obowiązującymi normami wyrobów medycznych oraz dopuszczony do obrotu na terenie UE z oznaczeniem CE. - Produkt odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, gabinetowych i w opiece domowej - Bandaż elastyczny typu Peha-haft 6cm x 4m – 5 szt. - bandaż elastyczny typu Peha-haft o szerokości 6 cm i długości 4 m. - Bandaż przewlekany z elastycznych włókien zapewniający odpowiednią kompresję i stabilność dla kończyn, stawów oraz opatrunków. - Produkt wyposażony w warstwę samoprzyczepną bez konieczności stosowania klamer, agrafek lub innego mocowania. - Elastyczny materiał bandaża umożliwiający dopasowanie do kształtu ciała, komfort użytkowania oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie. - Wysoka przyczepność do własnej struktury, stabilne trzymanie na miejscu w trakcie normalnej aktywności pacjenta. - Materiał o dobrej przewiewności, zapewniający komfort termiczny oraz minimalizujący ryzyko podrażnienia skóry. - Produkt fabrycznie zapakowany i zabezpieczony przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas transportu oraz magazynowania. - zgodny z wymaganiami wyrobów pomocniczych stosowanych w opiece medycznej. - Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE - Odpowiedni do stosowania w warunkach klinicznych, ambulatoryjnych oraz domowej opieki zdrowotnej | 3 |  |
| 2 | Wanna dezynfekcyjna z koszem perforowanym | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Wanienka na instrumenty wykonana z wytrzymałego materiału, przeznaczona do dezynfekcji, mycia i przechowywania narzędzi medycznych oraz endoskopów. - Wanienka składająca się z postawy, pokrywy z blokadą/zamkiem oraz sitka/wkładki. - Objętość min. 3 litry max. 5 litrów - Produkt dopuszczony do obrotu na terenie UE - Wyrób z certyfikatem medycznym | 2 |  |
| 3 | Metkownica trzyrzędowa + etykieta do metkownicy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - Metkownica do znakowania pakietów sterylizacyjnych. - W zestawie minimum 1000 szt. etykiet. - Metkownica umożliwia ustawienie: daty sterylizacji, daty ważności, numeru partii, numeru osoby wydającej - Możliwość szybkiego naklejania samoprzylepnych etykiet. | 4 |  |
| 4 | Pojemnik na odpady | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - automatyczne otwieranie i zamykanie klapy - czujnik ruchu z diodami LED o zasięgu 30 cm - wyjmowany pojemnik z poręcznym uchwytem - zasilanie bateriami niewymagające podłączenia do gniazdka - obudowa z tworzywa wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu (np. ze stali węglowej) - pojemność min. 50 L | 3 |  |
| 5 | Stojak mobilny do papieru opakowaniowego | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - mobilny stojak do zamocowania folii w rolce/papieru opakowaniowego o standardowych wymiarach - wysokość stojaka 80 cm (+/- 2 cm) - wyposażony w kółka ułatwiające przemieszczanie po różnych rodzajach podłogi - system umożliwiający precyzyjne odcinanie folii/papieru - konstrukcja stojaka malowana proszkowo lub ocynkowana\ - waga stojaka maksymalnie 10 kg | 3 |  |
| 6 | Zestaw 4 tac sterylizacyjnych z siatki drucianej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - zestaw zróżnicowanych wielkością metalowych koszy perforowanych przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie do 134°. - w skład każdego zestawu wchodzić musi minimum 4 zróżnicowanych rozmiarem koszy przeznaczonych do sterylizacji narzędzi drobnych, ostrych, lub narzędzi o nieregularnych kształtach. - wysokiej jakości stal nierdzewna, bez ostrych krawędzi/brzegów które mogłyby uszkadzać rękawy sterylizacyjne | 1 |  |
| 7 | Taca sterylizacyjna z blachy ze stali nierdzewnej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - Profesjonalna taca ze stali nierdzewnej na narzędzia chirurgiczne, stomatologiczne oraz kosmetyczne. - Posiada gładką powierzchnię, - Taca do sterylizacji narzędzi medycznych - wymiary: 25x15x2 cm (+/- 1 cm) - uniwersalna tacka do autoklawu i sterylizacji narzędzi (wielokrotnego użytku) | 7 |  |
| 8 | Zestaw narzędzi chirurgicznych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany W skład zestawu wchodzi: - Tacka metalowa na instrumenty – 1 szt. - Pęseta anatomiczna 16 cm – 1 szt. - Pęseta chirurgiczną ząbki 1:2 16 cm – 1 szt. - Nożyczki chirurgiczne tępo-ostre zagięte 13 cm – 1 szt. - Uchwyt do skalpela płaski nr 3, ze skalą – 1 szt. - Nożyczki proste 115 cm – 1 szt. - Kleszcze medyczne naczyniowe proste 12,5 cm – 1 szt. - Igłotrzymacz 16 cm – 1 szt. - Wszystkie instrumenty wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. - certyfikowane CE, ISO - Spełniają wszystkie wymogi dla procedur sterylizacji oraz jakości według zarządzeń gabinetów i placówek medycyny estetycznej. - Sterylizacja w autoklawie do 134°. - Produkty wielokrotnego użytku | 7 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część III – dostawa urządzeń do sterylizacji

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - autoklaw o pojemności 8 litrów, do sterylizacji opakowanych (jedno- i wielowarstwowo) i nieopakowanych produktów litych, produktów porowatych i wgłębionych przedmiotów oraz ich suszenia - klasa medyczna B - z wbudowaną drukarką termiczną (bez konieczności używania tuszu) - minimum 5 zróżnicowanych programów sterylizacyjnych - czytelny wyświetlacz typu LED wyświetlający aktualne parametry pracy w tym czas, temperaturę i ciśnienie - wbudowane zbiorniki na czystą i brudną wodę z możliwością odpływu - komora ze stali nierdzewnej - system zabezpieczający/blokada drzwi - w zestawie filtr antybakteryjny | 1 |  |
| 2 | Myjka narzędziowa ultradźwiękowa | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - myjka o pojemności minimum 3,5 litra - częstotliwość ultradźwięków minimum 40 kHz - moc ultradźwięków 60W (+/-3) - urządzenie wyposażono w grzałkę pozwalającą na podgrzanie płynu czyszczącego - temperatura grzania 60℃ (+/-3) - wyposażona w perforowany wkład/sitko - wyłącznik czasowy umożliwiający automatyczne wyłączenie urządzenia po zaprogramowanym czasie czyszczenia - przeznaczona do ultradźwiękowego czyszczenia narzędzi, mechanizmów, wszelkich przedmiotów wymagających dokładnego oczyszczenia bez naruszania czyszczonej powierzchni. - Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. | 1 |  |
| 3 | Luminometr | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - urządzenie przeznaczone do monitorowania i oceny ogólnego stanu higieny powierzchni - urządzenie gwarantujące precyzyjny pomiar, metodą enzymatycznego rozkładu ATP i bioluminescencji - urządzenie dostarczane w wraz z ładowarką/zasilaczem, etui/futerałem, zestawem wymazówek (minimum 30 szt), oraz nośnikiem do zapisywania danych - zakres pomiarowy: 0 – 9999 RLU w czasie maksymalnie 15 sekund - czytelny wyświetlacz - pamięć: do 2000 pomiarów - możliwość zapisania do 100 progów (limitów) - funkcja autotestu po uruchomieniu - alarm przekroczenia wartości granicznej - gniazdo USB/C umożliwiające przesyłanie wyników do komputera | 1 |  |
| 4 | Zgrzewarka rotacyjna | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowa, nieużywana, niepowystawowa, nierekondycjonowana - zgrzewarka służąca do przygotowania pakietów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji narzędzi w autoklawie - szerokości zgrzewu minimum 12mm - możliwość zamykania gotowych opakowań, torebek do sterylizacji oraz rękawów w rolkach o różnych szerokościach - równomierny docisk na całej długości zgrzewu - system umożliwiający precyzyjne odcinanie rękawa - elektronicznie sterowany element grzejny - regulacja temperatury elementu grzejnego od min 90℃ do 200℃ - automatyczne przejście w stan oczekiwania podczas przerwy w pracy - konstrukcja metalowa | 1 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

Część IV – dostawa opakowań i płynów do sterylizacji

| Lp | Nazwa sprzętu | Specyfikacja sprzętu | Ilość sztuk | Opis parametru oferowanego/potwierdzenie spełnienia wymaganego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw rękawów papierowo-foliowych | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - 1x 100mmx200m - 1x 150mmx200m - 1x 200mmx200m | 1 |  |
| 2 | Zestaw rękawów papierowo-foliowych z fałdą | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany - 1x 15cm x 5cm x 100m - 1x 20cm x 5cm x 100m | 1 |  |
| 3 | Rękaw sterylizacyjny włókninowo-foliowy | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - 25cm x 100m | 1 |  |
| 4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - 7.5cm x 100m | 1 |  |
| 5 | Preparat do pielęgnacji i konserwacji narzędzi | Parametry nie gorsze niż lub równoważne: - Nowe, nieużywane, niepowystawowe, nierekondycjonowane - pojemność min. 400ml - Środek pielęgnacyjny w aerozolu do narzędzi chirurgicznych - Wyrób medyczny - Do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych - zawierający biały olej o wysokiej czystości, - przeznaczony do bezpośredniego smarowania narzędzi chirurgicznych po ich maszynowej dekontaminacji, - nie pozostawia osadów, - nie zawiera chlorofluorowęglowodorów, - bezpieczny toksykologicznie. - Produkt spełniający wymagania dot. wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EC. | 7 |  |

Wyposażenie musi być dostarczone wraz z niezbędną dokumentacją, tj. karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim, paszporty techniczne (o ile są wymagane)

………………………………………………..																															…………………………………………….

Data								                                                                                                            Podpis Wykonawcy